硕士论文第二研究点初稿

雷达生命体征检测中的跨域泛化方法研究

版本：方法完整初稿；实验结果待补充

写作状态说明 本文档依据当前项目代码与研究规划撰写。方法、数据处理流程、模型设计和跨域实验方案按现阶段可执行路线完整展开；实验结果、统计显著性、最终消融结论和论文级图表尚未完成，均在相应章节以“待补充/待验证”标记。

# 摘要

毫米波雷达具有非接触、隐私友好、弱光环境可用等优势，在心率与呼吸率等生命体征监测任务中具有重要应用价值。然而，雷达生命体征检测模型通常对设备平台、采集距离、场景布置、受试者状态和参考标签生成流程较为敏感。在单一数据集上训练得到的模型迁移到另一雷达平台或应用场景时，往往面临显著的域偏移，表现为特征分布不一致、目标散射中心变化、信噪比差异、标签时间轴不完全对齐以及长时监测下的漂移问题。针对上述问题，本文围绕雷达生命体征检测中的跨域泛化展开研究，构建覆盖4TU.ResearchD、BGT60TR13C和PhysDrive三个数据集的统一处理流程，并提出一种融合RDA空间特征、目标相位增强、VMD时频分解和跨域适配策略的生命体征估计框架。

在数据层面，本文将不同雷达平台的数据统一映射到Range-Doppler-Angle空间，并在此基础上构建生命体征感知的RDA稳定目标选择策略。该策略不再仅按空间能量选择目标bin，而是综合空间能量、EDACM相位稳定性、心率频带谱峰响应和窗口内RDA空间一致性，自动定位更可能承载胸腹微动的稳定区域。在Source-Free目标域适配阶段，RDA目标稳定性进一步作为伪标签可靠性的物理证据，用于筛选和加权目标域心率伪标签。在特征层面，本文从稳定目标bin中提取复数相位序列，基于扩展差分相位累积方法提取目标微动相位，并通过变分模态分解获得与生理节律相关的多尺度时序分量。在模型层面，本文以HeartTimeMixer、TCN和Transformer作为可比较的深度回归骨干，输入由VMD时域模态与频域谱特征构成，并围绕源域监督训练、直接迁移、经典无监督域适应以及源数据不可访问的Source-Free跨域适配设计实验。

本文初稿阶段的核心贡献包括：第一，构建面向跨平台雷达生命体征检测的统一RDA空间表示与训练样本生成流程；第二，设计以目标相位、VMD模态和频域响应为核心的可迁移前端特征；第三，围绕模型部署到新雷达平台后可能出现的目标域性能下降问题，提出面向心率回归任务的Source-Free目标域自适应路线。需要强调的是，普通模型推理阶段本来不需要访问源域训练数据；本文引入Source-Free的重点在于部署后的目标域适配阶段，即在不重新调用源域原始数据的条件下，仅利用已训练源模型和目标域无标签雷达数据完成自适应。在此基础上，本文将加权伪标签、时序连续性修正和物理先验置信度结合起来，解决传统分类式Source-Free方法难以直接用于生命体征回归的问题。实验结果章节将在完成数据导出、模型训练、跨域测试和消融实验后补充。

关键词：毫米波雷达；生命体征检测；心率估计；跨域泛化；Range-Doppler-Angle；变分模态分解；Source-Free域适应

# 第1章 绪论

## 1.1 研究背景

心率和呼吸率是人体生理状态评估的重要指标。传统接触式监测设备通常需要电极、腕带或胸带等传感器与人体直接接触，虽然测量精度较高，但在长期监测、睡眠监测、车载驾驶员状态监测、感染风险控制和隐私敏感场景中存在佩戴依从性、舒适性和使用边界问题。毫米波雷达通过发射调频连续波并接收人体胸腹部微小位移引起的回波相位变化，可以实现非接触式生命体征监测。与摄像头相比，雷达不依赖可见光成像，能够在弱光、遮挡和隐私保护场景中工作；与普通射频传感器相比，毫米波雷达具有较高距离分辨率和角度分辨能力，有利于从复杂环境中定位人体目标并提取微动信息。

然而，雷达生命体征检测从实验室走向真实应用仍面临明显的泛化瓶颈。不同雷达设备的发射频段、天线阵列、chirp配置、采样率和数据格式不同；不同采集场景中的距离、角度、人体姿态、座椅结构、衣物遮挡和环境杂波也会改变回波分布。即使同一任务均为心率估计，模型在源域中学习到的幅值、相位、频谱或空间分布规律，也可能在目标域中发生偏移。因此，仅依赖单一数据集监督训练的模型难以直接部署到新的雷达平台和场景。

## 1.2 问题定义

本文关注的问题可表述为：给定一个或多个源域雷达生命体征数据集，其中包含雷达输入和心率参考标签，训练得到能够在目标域中保持稳定性能的心率估计模型。目标域可能来自不同雷达平台、不同场景或不同采集协议，且在实际部署中可能只有少量无标签数据，甚至无法访问源域原始数据。本文重点讨论心率回归任务，呼吸率估计作为后续扩展任务保留。

设源域数据为Ds={(xi, yi)}，目标域数据为Dt={xj}或Dt={(xj, yj)}。其中x为雷达窗口特征，y为窗口级心率标签。跨域泛化要求模型f在源域上具有较低监督误差，同时在目标域上保持较小的MAE和RMSE。本文进一步考虑部署后目标域适配阶段的Source-Free约束：源模型训练完成并部署到新雷达平台后，若目标域性能下降，适配阶段不再重新访问源域原始数据，而只使用训练好的源模型、目标域无标签雷达窗口以及由雷达物理和生理节律导出的置信度信息。因此，Source-Free在本文中解决的不是普通推理是否需要源数据的问题，而是目标域自适应是否需要重新调用源域训练数据的问题。

## 1.3 当前项目基础

本研究当前代码已经实现三个层面的基础工作。第一，完成4TU.ResearchD、BGT60TR13C和PhysDrive三个数据集的加载器，并在统一导出脚本中将数据保存为包含radar、time、heart_rate和respiration_rate字段的npz格式。第二，完成训练样本构建脚本，能够从统一导出的复数RDA张量中切分固定长度窗口，并生成默认的target_edacm_vmd表示。第三，完成HeartTimeMixer、TCN和Transformer三个PyTorch回归模型及训练、评估入口，支持源域训练、同域测试和跨数据集测试。

| 模块 | 当前实现 | 论文写作定位 |
| --- | --- | --- |
| 数据加载 | FTU、BGT60TR13C、PhysDrive加载器 | 支撑跨平台/跨场景实验 |
| 统一导出 | 统一字段和RDA尺寸，默认8x16x8 | 方法前端与数据标准化基础 |
| 特征构建 | 目标bin选择、EDACM、VMD、频域谱 | 本文方法核心组成 |
| 模型训练 | HeartTimeMixer、TCN、Transformer | 深度回归骨干和基线 |
| 评估 | overall、by_dataset、by_participant、by_group | 跨域性能分析框架 |

## 1.4 本章小结

本章说明了毫米波雷达生命体征检测的应用价值与跨域泛化难点，并界定本文研究对象为跨平台、跨场景条件下的雷达心率回归任务。后续章节将围绕统一RDA空间表示、目标相位特征、VMD增强和跨域适配方法展开。

# 第2章 相关工作

## 2.1 雷达生命体征检测方法

雷达生命体征检测的传统方法通常基于胸腹微动引起的相位调制。典型流程包括距离单元选择、静态杂波抑制、相位解缠、相位差分、带通滤波和频谱峰值搜索。该类方法物理可解释性强，但对目标距离选择、运动干扰和多径反射较为敏感。深度学习方法则将雷达时序、距离-多普勒图或复数特征输入CNN、RNN、Transformer等网络，通过监督训练直接回归心率或呼吸率。深度方法能够学习复杂非线性映射，但跨数据集泛化能力依赖训练数据覆盖范围。

## 2.2 RDA空间表示

Range-Doppler-Angle空间通过距离FFT、多普勒FFT和角度FFT将雷达回波组织为包含距离、速度和角度信息的三维空间表示。对于生命体征任务，目标人体的胸腹微动在空间上对应某些稳定的range-angle位置，在时间上表现为低频相位或幅值波动。与单一range bin或纯时域ADC信号相比，RDA表示能够保留目标空间位置和局部运动信息，因此更适合在不同数据集之间建立统一输入结构。

创新点判断：RDA空间特征是否合理 RDA本身不是新概念，因此不能把“使用RDA”单独表述为强创新点。更合理的表述是：面向跨平台雷达生命体征检测，构建统一RDA空间对齐流程，并提出全样本能量中心的连续range窗口选择与目标bin相位增强策略，使不同雷达原始格式在同一空间语义下进行训练和跨域评估。也就是说，创新性应落在“跨设备统一表示 + 稳定目标空间选择 + 与后续相位/VMD/跨域学习的耦合设计”，而不是落在RDA变换本身。

## 2.3 变分模态分解与生命体征信号

变分模态分解是一种自适应信号分解方法，可将非平稳信号分解为若干带限本征模态函数。雷达相位信号中往往同时包含呼吸、心跳、运动扰动、环境噪声和低频漂移。VMD能够将不同频带成分分离，为心率估计提供更清晰的多尺度时序表达。与经验模态分解相比，VMD具有更明确的变分优化形式和较好的抗模态混叠能力，但其分解模态数K、惩罚参数alpha和模态筛选策略会显著影响结果。

## 2.4 跨域学习与源数据不可访问适配

跨域学习方法可分为域泛化、无监督域适应、Source-Free域适应和测试时自适应等路线。经典无监督域适应方法包括DANN、MMD和CORAL等，它们通常需要同时访问源域和目标域数据，通过对抗训练或分布距离约束学习域不变表示。Source-Free域适应进一步假设适配阶段不能访问源域原始数据，只能使用训练好的源模型和目标域无标签数据，因而更符合隐私保护和工程部署要求。测试时自适应则在推理阶段对目标数据进行轻量更新，常用于处理连续场景漂移。

雷达任务中的跨域问题具有其特殊性：目标域偏移不仅来自普通视觉任务中的外观风格变化，还来自设备参数、人体散射中心、空间bin语义和参考标签生成流程。因此，适合本任务的跨域方法不宜完全依赖黑盒分布对齐，而应结合雷达物理先验、时间连续性和心率生理范围约束。

# 第3章 数据集与统一表示

## 3.1 数据集概述

| 数据集 | 场景 | 原始格式 | 当前统一处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4TU.ResearchD | 实验室极端/姿态/距离场景 | .bin雷达原始IQ + HR参考CSV | 转为复数RDA，补齐RR为NaN |
| BGT60TR13C | 室内短时与长时监测 | .npy实采样ADC + HR/RR CSV | 转为复数RDA，long样本默认用于测试 |
| PhysDrive | 车载驾驶员监测 | processed mmWave .mat + ECG/Resp .mat | 对齐到RDA，并从ECG/Resp派生HR/RR |

## 3.2 统一导出格式

为了减少数据集之间的格式差异，本文将不同来源数据统一导出为npz样本，每个样本包含radar、time、heart_rate和respiration_rate四个字段。radar字段在默认设置下为复数RDA张量，其形状为(frames, doppler, angle, range)，其中doppler、angle和range默认对齐为8、16和8。time用于描述参考标签时间轴，heart_rate和respiration_rate为参考生命体征标签。对于当前研究重点，训练数据构建阶段主要使用heart_rate。

## 3.3 RDA空间对齐

FTU和BGT60TR13C更接近原始或近原始ADC数据，本文通过慢时间杂波抑制、range FFT、doppler FFT和angle FFT将其转换到RDA空间。PhysDrive公开包已提供processed mmWave数据，本文主要对其尺寸和轴语义进行对齐。由于不同平台的采样点数和天线配置不同，直接保留全部range bins会导致输入维度和语义不一致。当前实现采用全样本能量中心估计目标range中心，并围绕该中心选择连续range窗口。该策略相比逐帧top-k选择更稳定，能够避免目标range语义在时间上频繁跳变。

## 3.4 标签对齐与窗口化

| 项目 | 已确定设置 | 代码依据/说明 |
| --- | --- | --- |
| 训练目标 | heart_rate | builder当前仅支持心率回归 |
| 窗口长度 | 256帧 | DEFAULT_WINDOW_SIZE=256 |
| 滑动步长 | 128帧 | DEFAULT_STRIDE=128 |
| 标签覆盖率 | >=0.8 | DEFAULT_MIN_LABEL_COVERAGE=0.8 |
| 标签聚合 | 窗口均值 | label_reduction默认mean |
| 默认特征 | target_edacm_vmd | EDACM相位 + VMD K=7 + 频域谱 |
| 目标bin数 | 3个 | DEFAULT_EDACM_TOP_BINS=3 |
| 采样率假设 | 20 Hz | 用于PhysDrive和频率特征构建 |

不同数据集的参考标签采样率和时间轴长度不同。本文将参考心率插值到雷达帧时间轴，并按固定窗口进行切片。当前代码中已确定的默认设置为：窗口长度256帧，步长128帧，标签聚合方式为窗口均值，最低有效心率标签覆盖率为0.8。训练目标当前限定为heart_rate；FTU数据集呼吸率标签缺失，因此呼吸率或双任务学习暂不作为本阶段实验目标。窗口特征默认使用target_edacm_vmd表示，包含7个VMD时域模态、对应频域谱特征以及保留用于分析的RDA幅值特征。

# 第4章 跨域泛化方法设计

## 4.1 总体框架

本文方法由四个部分组成：统一RDA空间前端、目标相位增强、VMD时频特征构建和跨域适配训练。统一RDA空间前端解决不同雷达数据格式不一致的问题；目标相位增强从空间目标bin中提取与胸腹微动相关的相位信号；VMD时频特征构建将非平稳相位序列分解为多个模态，并构造时间域和频率域双分支输入；跨域适配训练则通过源域监督、无监督对齐、伪标签和时序一致性约束降低域偏移。

| 阶段 | 输入 | 处理 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间统一 | 原始ADC或processed mmWave | FFT与尺寸对齐，统一到RDA | 复数RDA张量 |
| 目标选择 | RDA窗口 | 能量统计选择top目标bin | 目标复数时间序列 |
| 相位增强 | 目标复数序列 | EDACM、去趋势、z-score、能量加权融合 | 目标相位序列 |
| VMD分解 | 目标相位序列 | K模态分解与频谱构造 | x_time和x_freq |
| 跨域学习 | 源/目标窗口特征 | 监督回归、对齐、伪标签、时序一致性 | 泛化HR模型 |

## 4.2 RDA空间特征与目标bin选择

设统一后的雷达窗口为X∈C^(T×D×A×R)，其中T为窗口长度，D、A和R分别表示doppler、angle和range维度。对于每个空间bin，计算其在时间维和复数幅值上的能量统计，并选择能量最高的若干个(doppler, angle, range)目标bin。该选择假设人体目标散射点在RDA空间中具有相对更高能量，而生命体征微动信息主要体现在这些目标bin的复数相位随时间变化中。当前实现默认选择3个目标bin，并按能量权重融合其相位序列。

该设计的关键不是简单地使用幅值最大的点，而是将RDA空间结构转化为生命体征稳定目标区域建模。当前实现先从高能量bin中构建候选集合，再计算四类分数：空间能量用于刻画目标反射强度，EDACM相位稳定性用于排除相位粗糙或噪声主导的bin，心率频带谱峰响应用于判断该bin是否包含合理心率节律，窗口内空间一致性用于抑制目标区域在短时间内频繁跳变。综合评分最高的若干bin被用于相位融合，并将rda_spatial_confidence保存到窗口meta中。相比直接对完整RDA幅值张量训练深度网络，该方法显著降低输入维度并强化生理相关成分；相比单一range bin传统方法，多bin稳定选择提高了目标散射中心变化时的鲁棒性。

## 4.3 EDACM相位提取

雷达生命体征信息通常体现在复数回波相位中，但原始相位容易受到2π跳变、低频漂移和幅值噪声影响。本文使用扩展差分相位累积思想，从目标复数时间序列中估计连续相位变化。对每个目标bin得到相位序列后，先进行线性去趋势，再做z-score标准化，最后按目标bin生命体征稳定性综合评分加权融合。该过程在保留心跳微动信息的同时，抑制不同数据集间由绝对幅值和静态路径差异造成的分布偏移。

## 4.4 VMD时频特征构建

融合后的目标相位序列仍可能包含呼吸、心跳、运动扰动和噪声等多种成分。本文使用VMD将其分解为K个模态，当前默认K=7。每个模态对应一个相对窄带的时序分量，构成x_time∈R^(K×T)。同时，对每个模态施加Hann窗并进行实数快速傅里叶变换，取log幅值并标准化，得到x_freq∈R^(K×F)。模型训练时可使用时间域与频率域双分支输入，也可通过time-only设置进行消融。

VMD环节可形成的创新改进 建议将VMD创新定位为“生理先验约束的自适应VMD特征层”。可写为：根据雷达帧率和生理频带约束，对VMD模态进行心率候选评分；引入模态可靠性权重，将能量、频带位置、谱峰尖锐度和跨窗口连续性共同作为权重；在训练中加入模态dropout或模态一致性正则，提高模型对错误分解和目标域噪声的鲁棒性。若后续有时间，可进一步探索可微VMD或轻量可学习滤波器组，用端到端方式替代固定VMD参数。

## 4.5 回归骨干网络

当前代码实现三个回归骨干网络。HeartTimeMixer借鉴TimeMixer的多尺度分解和混合思想，分别处理时间域和频率域模态特征，并通过门控融合得到心率预测。TCN使用膨胀因果卷积构建时间感受野，适合作为轻量时序基线。Transformer使用位置编码和自注意力建模模态序列中的长程依赖。三种模型均输出归一化心率标量，训练阶段采用SmoothL1损失，评估阶段反归一化到BPM计算MAE、RMSE和容差命中率。

## 4.6 拟采用的跨域方法

考虑本文任务具有跨设备、跨场景、目标域无标签等特点，跨域方法不宜直接以传统UDA作为唯一主线。DANN、MMD和CORAL等经典方法需要在适配训练阶段同时访问源域数据和目标域数据，适合作为可复现对照；但在模型已经交付到新雷达设备或新场景后，若仍要求每次目标域适配都重新调取源域原始数据，方法假设会提高部署成本，也可能受到数据归属、隐私和存储条件限制。需要明确的是，普通监督模型在推理时本来就不访问源域数据；本文选择Source-Free的真正出发点，是在目标域性能下降、需要进一步自适应时，仅依赖源模型和目标域无标签流数据完成适配。该路线能够利用目标域时间序列、RDA空间目标稳定性和VMD生理模态置信度完成自训练与修正。

| 类别 | 方法名称 | 适配方式 | 预期优势 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础基线 | Direct Transfer | 源域监督训练后直接测试目标域 | 给出跨域下界 | 待实验 |
| 基础基线 | DANN/MMD/CORAL | 源域有标签 + 目标域无标签联合训练 | 经典可复现对照 | 待实现 |
| 主方法 | Physio-SFUDA-WPL | 源模型 + 目标无标签，加权伪标签自训练 | 适合源数据不可访问部署 | 方案设计 |
| 主方法 | Temporal Correction SFUDA | 伪标签 + 心率时间连续性修正 | 适合回归和长时监测 | 方案设计 |
| 增强方法 | Physics-guided TTA | 测试时更新归一化/适配层，加入生理频带约束 | 处理目标域连续漂移 | 方案设计 |
| 增强方法 | Contrastive Domain Generalization | 多数据集训练时构造跨域对比约束 | 提升未见域泛化 | 方案设计 |

### 4.6.1 Source-Free方法的出发点

因此，本文的Source-Free路线可以概括为：源域阶段学习一个可迁移的心率回归源模型；目标域阶段不访问源数据，而利用目标域无标签窗口进行自适应；适配过程中不盲目相信模型预测，而是用RDA空间稳定性、VMD频带置信度和时序连续性为伪标签赋权。该设计使Source-Free从通用分类适配方法转化为面向雷达生命体征回归的任务特化方法。

另一方面，目标域在部署初期往往没有同步ECG或PPG参考标签，只有连续雷达流。目标域完全无监督并不意味着没有可利用信息：心率具有明确的生理范围和时间连续性，胸腹微动在RDA空间中具有相对稳定的目标bin，VMD分解后的部分模态应在合理心率频带内呈现稳定谱峰。这些任务先验可以用于判断伪标签是否可靠。

本文选择Source-Free并不是为了追求概念新颖，而是由雷达生命体征模型部署后的适配需求推出。普通监督模型完成训练后，推理阶段当然不需要访问源域训练数据；如果目标域与源域差异不大，直接部署即可。但当模型迁移到新雷达设备、车载环境或长期监测场景后性能下降时，就需要目标域自适应。传统UDA往往要求在适配阶段重新同时使用源域样本和目标域无标签样本，这与模型已经交付、源域数据不随模型一起部署或源数据不便反复调用的实际流程并不完全一致。Source-Free关注的正是这种“部署后适配”场景。

### 4.6.2 Physio-SFUDA-WPL

本文将该主方法暂定为Physio-SFUDA-WPL。源域训练完成后，模型参数和标签归一化统计被保存，目标域适配阶段仅使用目标域无标签窗口。源模型首先对目标窗口生成心率预测，但这些预测不能直接作为等权伪标签，因为目标域可能存在目标bin偏移、运动干扰、呼吸谐波、长时漂移和标签尺度差异。因此，本文将伪标签视为带可靠性权重的软监督信号。权重由四类证据共同决定：模型多增强预测一致性、VMD模态在合理心率频带内的谱峰置信度、RDA目标bin能量和空间稳定性、相邻窗口预测的生理连续性。高置信窗口参与回归自训练，低置信窗口仅参与一致性约束或暂缓更新，从而降低错误伪标签对目标域适配的污染。

### 4.6.3 Temporal Correction SFUDA

心率是连续生理变量，不应在相邻短窗口间发生无生理依据的剧烈跳变。传统Source-Free伪标签方法多面向分类任务，常通过类别置信度或邻域投票修正标签；但心率估计是连续回归任务，不能直接套用离散类别伪标签。本文可针对回归任务设计Temporal Correction SFUDA：对目标域窗口预测序列进行滑动中值滤波、Kalman平滑或基于心率变化率上限的动态规划修正；同时将修正后的高置信预测作为软标签回灌模型。该方法把生命体征任务的时间连续性先验引入Source-Free适配，预期对长时监测和车载场景更有效。

### 4.6.4 Physics-guided Test-Time Adaptation

测试时自适应适合处理部署阶段的缓慢域漂移。本文可仅更新归一化层、轻量adapter或频域分支门控参数，而不更新完整骨干网络，以降低灾难性遗忘风险。适配损失可包括预测熵或方差约束、增强一致性损失、频带先验损失和时间平滑损失。由于心率回归没有分类熵的天然定义，可将不确定性建模为多增强预测方差，并最小化同一窗口在弱增强和强增强下的预测差异。

### 4.6.5 Contrastive Domain Generalization

当同时拥有多个源数据集时，可以采用域泛化思路，在训练阶段不依赖目标域标签或目标域数据。本文可将心率相近但来自不同数据集的窗口视为正样本，将心率差异较大的窗口视为负样本，在回归监督之外加入连续标签对比学习损失，使模型学习与心率相关而与设备平台无关的表示。该方法适合与RDA统一表示和VMD模态特征结合，用于提升对未见雷达域的泛化能力。

# 第5章 实验设计

## 5.1 实验目标

实验目标包括四个方面：验证统一RDA空间表示和生命体征稳定目标选择是否提升跨数据集可训练性；比较VMD相位特征与幅值基线的性能差异；评估HeartTimeMixer、TCN和Transformer三个回归骨干在源域内和跨域测试中的表现；验证以Source-Free为主线的目标域自适应方法能否相对直接迁移显著降低目标域MAE。其中数据划分、窗口化参数、训练目标和默认特征表示已经由当前代码固定，后续实验应在该协议上补充结果，而不是重新随意调整划分。

## 5.2 实验设置

### 5.2.1 已确定的数据划分协议

当前训练数据构建脚本默认采用balanced_grouped划分模式，并保持分组完整性。FTU和BGT60TR13C在代码中已有固定participant划分；PhysDrive按session_id分组，并根据各session的心率均值进行平衡划分。BGT60TR13C的long measurement默认进入test，用于长时稳定性测试，不参与训练集。

| 数据集 | 分组单位 | Train | Val | Test | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FTU | participant_id | 2, 3, 4, 5, 7, 9 | 6, 10 | 1, 8 | 固定受试者划分，避免同一受试者泄漏 |
| BGT60TR13C | participant_id | 1, 2, 4, 6, 7, 8 | 5 | 3 | 包含long measurement的受试者整体进入test；long默认测试 |
| PhysDrive | session_id | 按session分组 | 按session分组 | 按session分组 | 采用balanced_grouped策略，按HR分布平衡划分 |

### 5.2.2 已确定的训练与评估协议

模型训练默认使用SmoothL1Loss，优化器为AdamW，学习率默认3e-4，权重衰减默认1e-4，早停patience默认12。训练输出包括best.pt、final.pt、run_config.json、history.json和summary.json；独立评估脚本输出overall、by_dataset、by_participant和by_group指标。

| 类别 | 已确定设置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 监督训练 | 源数据集train训练，val选模 | 早停依据验证集MAE |
| 同域测试 | 源数据集test | 评估源域内上界 |
| 跨域直接迁移 | 源模型直接测试目标数据集test | 作为跨域下界 |
| 经典UDA | 源train + 目标无标签数据 | 作为对照，需避免目标test标签泄漏 |
| Source-Free | 源模型 + 目标无标签数据 | 主方法方向，适配阶段不调用源原始数据 |
| 评价指标 | MAE、RMSE、Pearson r、3/5 bpm命中率 | 按dataset、participant/session、group统计 |

| 实验编号 | 训练域 | 测试域 | 方法 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E01 | FTU | FTU | 传统频谱/深度监督基线 | 待补充 |
| E02 | FTU | PhysDrive/BGT60 | Direct Transfer | 待补充 |
| E03 | FTU | PhysDrive/BGT60 | DANN/MMD/CORAL | 待实现/待补充 |
| E04 | FTU | PhysDrive/BGT60 | Physio-SFUDA-WPL | 待实现/待补充 |
| E05 | FTU | PhysDrive/BGT60 | Temporal Correction SFUDA | 待实现/待补充 |
| E06 | 多源 | 留一目标域 | Contrastive Domain Generalization | 待实现/待补充 |
| E07 | 最优模型 | 长时/干扰子集 | 鲁棒性与漂移分析 | 待补充 |

## 5.3 评价指标

本文主指标为MAE、RMSE和Pearson相关系数。MAE和RMSE衡量心率估计误差，Pearson相关系数衡量预测序列与参考心率变化趋势的一致性。辅助指标包括3 bpm和5 bpm容差命中率、跨域性能下降率、相对直接迁移改进率、分受试者误差、分场景误差和长时漂移斜率。

## 5.4 消融实验

去除RDA空间稳定目标选择，退化为纯能量top-k或旧的log_magnitude输入，比较生命体征感知RDA目标选择的作用。

去除EDACM相位提取，直接使用RDA幅值或复数实虚部输入，比较相位增强的作用。

去除VMD，仅使用融合相位序列，验证VMD模态分解对心率回归的贡献。

去除频域分支，仅保留x_time，验证频域特征对跨域泛化的影响。

去除伪标签权重，比较普通自训练和加权伪标签的稳定性。

去除时序修正，比较目标域长时预测序列中的漂移与异常跳变。

# 第6章 实验结果与分析（待补充）

待补充说明 本章用于后续填入真实实验结果。当前初稿不伪造任何数值。完成数据导出、训练和评估后，应将每个实验的配置文件、随机种子、训练集/验证集/测试集划分、模型参数量和运行环境写入本章。

## 6.1 数据构建统计与固定划分

本节中样本数和窗口数需要等待实际导出后填写，但划分原则已经确定。后续补表时应同时报告每个split的group列表、窗口数、心率均值和有效标签覆盖率，以便证明训练、验证和测试之间没有受试者或session泄漏。

| 数据集 | 样本数 | 训练窗口 | 验证窗口 | 测试窗口 | 有效标签覆盖率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FTU | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | RR缺失 |
| BGT60TR13C | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | long默认测试 |
| PhysDrive | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | HR/RR由ECG/Resp派生 |

## 6.2 源域内性能（待补充）

| 模型 | 输入特征 | 训练域 | 测试域 | MAE | RMSE | r | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HeartTimeMixer | target_edacm_vmd | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
| TCN | target_edacm_vmd | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
| Transformer | target_edacm_vmd | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |

## 6.3 跨域迁移性能（待补充）

本节后续应重点比较Direct Transfer、经典UDA和本文Source-Free/时序修正方法在目标域上的MAE变化，报告相对直接迁移的改进率，并按数据集、受试者和场景进行误差分解。跨域测试协议已确定为：使用源数据集train/val训练和选模，目标数据集test划分仅用于最终跨域测试。目标域适配方法若使用无标签目标数据，应明确其使用的是目标域训练/未标注部分还是测试流，并避免将目标域测试标签泄漏到适配过程。

## 6.4 消融分析（待补充）

本节后续应回答三个核心问题：RDA统一空间是否有效，VMD是否有效，跨域适配是否有效。建议将消融结果与方法章节中的每个模块逐一对应，避免只给总表而缺少解释。

## 6.5 失败案例分析（待补充）

后续应选取误差最大的若干窗口，结合RDA能量分布、相位序列、VMD模态谱和参考标签时间轴分析失败原因。可能原因包括目标bin选择错误、运动伪峰、标签派生异常、呼吸谐波干扰心率频带和长时漂移。

# 第7章 讨论

## 7.1 关于RDA空间特征创新性的讨论

从论文创新性角度看，RDA空间特征应被谨慎表述。RDA变换是雷达信号处理中已有的标准表示，不宜单独作为创新点。本文将其改进为“面向跨域生命体征检测的RDA空间稳定微动区域建模”：首先将不同数据集统一到相同RDA轴语义和固定尺寸；其次对候选目标bin计算生命体征稳定性评分，评分由空间能量、相位稳定性、心率频带谱峰和窗口内空间一致性组成；最后将该空间稳定性写入窗口元信息，作为Source-Free目标域伪标签置信度的一部分。因此，本文的创新点不是使用RDA本身，而是把RDA空间结构转化为目标微动选择和跨域自适应置信度建模的物理先验。

## 7.2 关于VMD创新性的讨论

VMD本身也是成熟信号分解方法。本文若仅使用固定参数VMD，创新性有限，更适合作为有效前端模块。为了提升论文贡献，建议围绕“自适应模态选择”和“生理先验约束”展开。具体而言，可根据心率合理范围、谱峰置信度、模态能量、跨窗口连续性和模型不确定性对VMD模态赋权；也可以在训练中引入模态dropout，使模型不过度依赖某个固定模态。这样可以将VMD从普通预处理提升为面向跨域鲁棒性的特征增强策略。

## 7.3 关于跨域方法选择的讨论

对于硕士论文第二研究点，建议将Source-Free作为主线是合理的，但需要明确它不是简单套用现有分类UDA框架。本文的出发点应写清楚：雷达生命体征数据具有隐私属性，跨设备部署时常常不能保留或共享源域原始数据；目标域又往往缺少人工标注，只能获得连续无标签雷达流。在这种约束下，经典UDA方法可作为对照，但主方法应转向Source-Free目标域自适应。本文进一步将Source-Free改造成适合心率回归的形式，用RDA空间稳定性和VMD生理频带证据评估伪标签可靠性，用时序连续性修正连续心率预测，从而形成区别于普通Source-Free分类方法的任务特化贡献。

# 第8章 结论与后续工作

本文初稿围绕雷达生命体征检测中的跨域泛化问题，提出了由统一RDA空间表示、目标相位增强、VMD时频特征和跨域适配策略构成的完整研究方案。当前代码已经支持三数据集统一导出、窗口化训练样本构建、三类深度回归模型训练和跨数据集评估，为后续实验验证提供了基础。

后续工作包括：第一，补齐PyTorch环境和数据集路径，完成小规模端到端smoke test；第二，系统运行源域内和跨域直接迁移实验，获得基线结果；第三，实现DANN、MMD、CORAL作为经典对照；第四，优先实现以Source-Free为主线的Physio-SFUDA-WPL和Temporal Correction SFUDA，验证目标域无标签适配效果；第五，完成RDA、EDACM、VMD、频域分支和Source-Free置信度模块的消融实验；第六，整理失败样本和论文图表，形成最终论文结果章节。

# 参考文献（初稿，后续需按学校格式整理）

Ganin Y., Ustinova E., Ajakan H., et al. Domain-Adversarial Training of Neural Networks. JMLR, 2016.

Long M., Cao Y., Wang J., Jordan M. Learning Transferable Features with Deep Adaptation Networks. ICML, 2015.

Sun B., Saenko K. Deep CORAL: Correlation Alignment for Deep Domain Adaptation. ECCV Workshops, 2016.

Liang J., Hu D., Feng J. Do We Really Need to Access the Source Data? Source Hypothesis Transfer for Unsupervised Domain Adaptation. ICML, 2020.

Wang D., Shelhamer E., Liu S., Olshausen B., Darrell T. Tent: Fully Test-Time Adaptation by Entropy Minimization. ICLR, 2021.

Dragomiretskiy K., Zosso D. Variational Mode Decomposition. IEEE Transactions on Signal Processing, 2014.

Source-free domain adaptation for unsupervised radar-based human activity recognition. Pattern Recognition, 2026.

PhysDrive: A Multimodal Remote Physiological Measurement Dataset for In-vehicle Driver Monitoring. arXiv, 2025.

GaitSADA: Self-supervised adversarial domain adaptation for mmWave gait recognition. arXiv, 2023.

Pi-ViMo: Physiology-inspired robust vital sign monitoring with mmWave radar. arXiv, 2023.

# 附录A 当前代码与论文方法对应关系

| 论文模块 | 代码文件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 数据加载 | src/data/loaders/*.py | 三个数据集加载器 |
| 统一导出 | src/data/loaders/export_all_datasets.py | RDA对齐、标签统一、manifest生成 |
| 训练样本构建 | src/data/build_training_dataset.py | 窗口切片、EDACM、VMD、频域特征 |
| 数据读取 | src/training/datasets.py | RadarWindowDataset和label stats |
| 训练 | src/training/train_model.py | 模型训练、early stopping、checkpoint保存 |
| 评估 | src/training/evaluate_model.py | 跨数据集评估与分组指标 |
| 模型 | src/models/*.py | HeartTimeMixer、TCN、Transformer |